{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附表1 设备报价清单","Sheet1"],"not_rendered":{"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表1 设备报价清单","index":0,"n_rows":246,"n_cols":16,"rows_kept":246,"merged":[[1,0,1,15],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[3,13,5,13],[3,14,5,14],[3,15,5,15],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,6,8,6],[6,8,8,8],[6,10,8,10],[6,13,8,13],[6,14,8,14],[6,15,8,15],[10,0,17,0],[10,1,17,1],[10,2,17,2],[10,3,17,3],[18,0,40,0],[18,1,40,1],[18,2,40,2],[18,3,40,3],[18,6,40,6],[18,7,40,7],[18,8,40,8],[18,9,40,9],[18,10,40,10],[18,13,40,13],[18,14,40,14],[18,15,40,15],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,3,45,3],[46,0,61,0],[46,1,61,1],[46,2,61,2],[46,3,61,3],[46,6,61,6],[46,7,61,7],[46,8,61,8],[46,9,61,9],[46,10,61,10],[46,13,61,13],[46,14,61,14],[46,15,61,15],[62,0,67,0],[62,1,67,1],[62,2,67,2],[62,3,67,3],[68,0,73,0],[68,1,73,1],[68,2,73,2],[68,3,73,3],[72,16,158,16],[74,0,158,0],[74,1,158,1],[74,2,158,2],[74,3,158,3],[74,6,158,6],[74,7,158,7],[74,8,158,8],[74,9,158,9],[74,10,158,10],[74,11,158,11],[74,12,158,12],[74,13,158,13],[74,14,158,14],[74,15,158,15],[159,0,245,0],[159,1,245,1],[159,2,245,2],[159,3,245,3],[159,6,245,6],[159,7,245,7],[159,8,245,8],[159,9,245,9],[159,10,245,10],[159,11,245,11],[159,12,245,12],[159,13,245,13],[159,14,245,14],[159,15,245,15],[159,16,245,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1："]
["山东航空学院教科研设备更新置换项目**采购报价清单"]
["序号","设备名称","单位","数量","小序","技术规格、参数及要求","报价产品品牌","制造厂商","产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业","报价产品型号","质保年限","报价产品的技术参数\n（对应要求的技术参数一条条列出配置清单）","报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于）","报价单价（万元）","合计金额（万元）","满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数"]
[1,"转矩流变仪","套",1,1,"主机：*电机：Schneider伺服系统\n*功率：5.0kw\n*电机转速：3000 rpm\n*电机控制器：7.0 kw\n*减速器：Neugart\n减速比：1:15\n动力输出转速：0.1 ~ 200 r/min\n转速控制精度：0 .05%F.S                                                       转矩测量量程：0 ~240Nm                                                                     静态温度控制精度：± 0.1°C"]
[{"$nulls":4},2,"混炼辅机：容积：60ml；                                                                         转 速 比：3：2\n最大扭矩：240Nm\n最大转速：200 rpm；                                                                                          最高温度：350℃"]
[{"$nulls":4},3,"平行双螺杆挤出辅机：螺杆直径：20mm                                            螺杆长径比：40:1                                                                                  最大扭矩：≥18Nm/cm3                                                                                                                                       螺杆最高转速：480 r/min                                                                      最高温度：450℃"]
[2,"原子吸收分光光度计","套",1,1,"光学系统:1.1.波长范围：185nm～900 nm\n1.2.分光系统：消象差C-T型单色器。\n1.3.光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm可调\n1.4.波长示值误差：±0.15nm\n1.5.波长重复性≤0.05nm\n1.6.基线稳定性：±0.0005Abs/30min "]
[{"$nulls":4},2,"火焰分析:2.1.全新升级的塞曼火焰分析系统，采用偏振塞曼模式，可以在全波长范围内进行塞曼背景较正。背景校正能力＞120倍@1Abs;＞80倍@2Abs。\n2.2.雾化室：耐腐蚀抗氧化材料雾化室，带防爆塞设计。\n2.3.检出限 : Cu<0.004μg/mL；重复性Cu＜0.4%\n2.4.可燃气采用流量计自动控制，自动设置燃烧条件,选择元素分析最佳燃助比。\n2.5.开机即可进行测量, 减少仪器的预热时间，延长元素灯使用寿命，降低仪器使用成本\n2.6.高效雾化器：可选用高效玻璃雾化器和金属雾化器，金属雾化器由合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴组成，流量可调节，稳定性好，耐强碱强酸氢氟酸腐蚀，通过进样量调节可以选择合适的灵敏度达到最佳的测量效果。\n2.7.通用全钛燃烧器：100mm、50mm可拆卸燃烧器，能迅速达到热平衡，采用层流设计，低气耗，耐腐蚀，在高温中抗氧化，低结碳，适用于高盐溶液的直接喷吸。             2.8.配重金属铅、镉检测专用耗材及方法包，实现对复杂样品的重金属铅镉特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；"]
[{"$nulls":4},3,"石墨炉分析:3.1优秀的石墨炉塞曼原子化器\n石墨炉采用偏振塞曼模式 ，全波段塞曼扣背景，可获得 1Abs 时150倍以上，2Abs时100倍以上的出色的扣背景性能！\n磁感应强度达到1特斯拉以上\n检出限：Cd＜0.2pg；重复性：Cu＜2.0%，Cd＜2.0%。\n3.2石墨炉可视系统：可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变,方便地观察自动进样器进样针进入石墨管的最佳位置。\n3.3石墨炉保护功能:\n压力监测：监测保护气压力,出现异常波动立即停止加热并提示报警。\n冷却水流量监测：冷却水流量达到监测流量后，石墨炉才允许加热升温。\n3.4加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式:原子化阶段采用光控最大功率方式。\n3.5加热条件设定：最多20个程序。斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温"]
[3,"多通道电化学工作站","套",1,null,"1.\t★多通道测试系统主机箱最多可扩展至20个独立测试通道\n2.\t★配置7个独立测试通道，非单独仪器简单组成，每个通道均具备交流阻抗测试功能\n3.\t电极连接：2，3，4电极连接方式及浮地方式\n4.\t★提供6线辅助分压测试功能，可同时进行阴阳极或电池组中单体电池和电池组同步的直流和交流阻抗测试\n5.\t★最大输出电压：≥±30V（非扩展模式）\n6.\t★最大输出电流：≥10A\n7.\t最小电流量程：≤4nA\n8.\t电流分辨率：1/32000全量程\n9.\t电流精度：≤±0.2%\n10.\t最小施加电位分辨率：≤300nV\n11.\t电压精度：≤±0.2%\n12.\t最大采样速率：≥1M点/秒\n13.\t最大电压扫速：≥25000V/秒\n14.\t输入阻抗：10TΩ//5pF\n15.\t电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式\n16.\t★电化学交流阻抗测试频率范围：≥10μHz-7MHz\n17.\t★阻抗精度：≤0.3%，0.3°\n18.\t具备自动噪声滤波，带宽噪声滤波，正反馈补偿，动态补偿\n19.\t具备辅助电压输入口可英晶体微天平等辅助设备联用，通过电化学软件三维作图\n20.\t电压输出，软件控制旋转电极的开启及转速设定\n21.\t数据缓存：≥4M \n22.\t★软件界面：包括中英文在内的多种语言界面\n23.\t序列测试功能：用户可对测试方法自行编程，一次实验可实现多种方法的序列测试。\n24.\t实验预处理功能包括电极表面预处理，预沉积，平衡体系，清扫体系\n25.\t软件能脱机使用，保证用户能对所有方法测得的数据进行离线分析"]
[4,"原位拉曼光谱仪","套",1,1,"532 nm 激光器，功率≥25 mW;拉曼原装软件控制激光功率数字化连续可调，调节精度为0.5mw，激发光路内置激光功率计，软件实时显示到达样品表面功率；"]
[{"$nulls":4},2,"光谱仪焦长≥300 毫米；高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号，同时配备至少2块光栅, 可实现至少2块光栅软件端控制全自动切换，无需手动更换光栅，单窗口可覆盖（3700 cm-1）"]
[{"$nulls":4},3,"共聚焦高灵敏度：共聚焦测试条件下,能清晰地观察到硅的四阶拉曼峰，其中硅的三阶拉曼峰（约1440 cm-1）信噪比好于25:1，N2和O2拉曼峰不高于硅的四阶拉曼峰高度;\n检测标准：使用单晶硅片，激光波长532 nm，激光功率不超过10.0 毫瓦，共聚焦针孔直径≤50 微米，积分时间60秒，累积5次，显微镜镜头为50x或100x"]
[{"$nulls":4},4,"横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 um时，拉曼成像横向光学分辨率：≤ 350 nm @ 532 nm，越高越好。\n检测条件: 以直径不超过50nm的一维纳米材料为样品(石墨烯完美边缘也可以，光栅样品不可接受), 以100 nm为步长沿垂直纳米材料方向做拉曼线扫描, 获得纳米材料拉曼强度的空间分布曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像横向光学分辨率。"]
[{"$nulls":4},5,"纵向（Z方向）空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 um时，拉曼成像纵向光学分辨率：≤ 920 nm@532 nm，越高越好。\n检测条件: 以Si为样品, 以50 nm为步长沿Z轴方向做拉曼线扫描, 使用100X物镜，获得Si峰拉曼强度的空间分布曲线为高斯对称曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像纵向光学分辨率。"]
[{"$nulls":4},6,"研究级开放式显微镜，全自动机械平台＞50*50mm，最小步长＜25 nm;Z方向移动范围≥ 25 mm, 最小步长的精度高于15 nm，样品台可承重至少5kg "]
[{"$nulls":4},7,"全自动光阑开关，可一键式快速聚焦样品表面,具有景深合成和相机平场校正功能,具有GPS样品定位功能"]
[{"$nulls":4},8,"可采集微区白光反射光谱, 白光光谱横向空间分辨率：≤400 nm.\n检测标准: 以石墨烯完美边缘样品，以50 nm为步长沿垂直边缘方向做白光反射谱的线扫描, 获得反射谱强度的空间分布曲线，其强度变化的带边宽即为白光横向光学空间分辨率。"]
[5,"原位傅里叶变换红外光谱仪","台",1,1," 工作条件"]
[{"$nulls":4},2,"环境温度: 15-35 ℃"]
[{"$nulls":4},3,"相对湿度: <70%"]
[{"$nulls":4},4,"工作电压: 220V, 50HZ A.C"]
[{"$nulls":4},5,"技术指标"]
[{"$nulls":4},6,"光谱范围：≧7800 - 350 cm-1。"]
[{"$nulls":4},7,"全光谱线性度：≤0.1%T（ASTM标准）。"]
[{"$nulls":4},8,"灵敏度：峰-峰噪声值信噪比，1分钟扫描≥62000：1（@4 cm-1）。"]
[{"$nulls":4},9,"光谱分辨率：≤0.1cm-1。"]
[{"$nulls":4},10,"光阑：≥100档。"]
[{"$nulls":4},11," 快速扫描：≥40张光谱/秒（@16 cm-1）。"]
[{"$nulls":4},12,"波数精度：≤0.001 cm-1。"]
[{"$nulls":4},13,"动镜速度：0.2-6.0 cm/s，10档可调。"]
[{"$nulls":4},14,"干涉仪：采用平面镜干涉仪。"]
[{"$nulls":4},15,"动态准直：具有实时自动高速扫描动态准直控制功能。"]
[{"$nulls":4},16,"红外光源：配置智能四重光源切换系统，包含1个高效率中/远红外光源和1个近红外卤钨白光光源和1个外光源导入口，所有光源软件控制自动切换。"]
[{"$nulls":4},17,"检测器：配置智能三位检测器转换系统，包含1个室温DLaTGS检测器和1个液氮冷却MCT检测器，同时，预留1个内置检测器位置。软件控制所有检测器自动切换。"]
[{"$nulls":4},18,"激光器：高单色性、高稳定的He-Ne气体激光器，波长和功率长期稳定。"]
[{"$nulls":4},19,"扩展功能：可与气相色谱红外、热重分析仪、傅里叶拉曼、流变分析仪、凝胶色谱等联机。"]
[{"$nulls":4},20,"仪器自动认证系统：配置包括标准样品的仪器性能自动认证检测轮，标准样品为NG-11玻璃片和可溯源的NIST 1.5mil(38微米)聚苯乙烯膜。"]
[{"$nulls":4},21,"干燥密封系统：光谱仪样品仓配置防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。并可按应用需要选配湿度智能控制样品仓自动锁闭系统和智能吹扫控制装置等。"]
[{"$nulls":4},22,"永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用。所有光学转镜采用金镜。"]
[{"$nulls":4},23,"要求配套的工作站和输出装置一套"]
[6,"高分辨扫描电化学显微镜系统","套",1,1,"扫描平台及控制系统 \n1)\t★定位系统：X，Y，Z轴全部采用高精度的压电马达和闭环控制系统 \n2)\t光学平台：钢质蜂窝状光学平台，采用抗震技术\n3)\t★扫描范围(X、Y、Z)：≥100mm×100mm×100mm\n4)\t★扫描分辨率（X、Y、Z）全部: ≤1nm \n5)\t最大扫速 ≥10mm/s\n6)\t支持所有轴限位开关\n7)\t控制与分析软件：预装于高性能笔记本电脑中，平台控制与各种微区分析技术一体化集成软件，所有的分析软件在同一个界面的软件下面，包括3D软件\n8)\t计算机通讯方式：USB接口"]
[{"$nulls":4},2,"扫描电化学显微镜测试模块\n1)\t★两台独立的电化学工作站组成的双电化学测试系统可以单独使用进行常规电化学实验包括电化学噪声，电化学交流阻抗测试等\n2)\t支持2，3，4电极测试，浮地测试\n3)\t最大输出电压: ≥±12 V\n4)\t电流量程范围：≥4pA-2A\n5)\t电流分辨率: ≤122aA\n6)\t电流测量精确度: ≤±0.2%\n7)\t扫描探针技术包括x、y和z线、面扫描，z探针逼近曲线\n8)\t数据缓存：≥4M \n9)\t★软件界面：包括中英文在内的多种语言界面\n10)\t漏电流：≤0.2pA"]
[{"$nulls":4},3,"微区阻抗测试模块\n1)\t频率测试范围：10μHz-1MHz\n2)\t交流振幅范围：≥0.2mV-1V\n3)\t电流测量精确度: ≤±0.2%\n4)\t最大扫描速率：≥4900V/s\n5)\t差分静电计带宽：≥10MHz\n6)\t输入阻抗：≥100TΩ//0.2pF\n7)\t显示模式：阻抗的线扫、面扫、点频率扫描、Bode and Nyquist\n8)\t探针材料: Pt/Ir针，Pt环"]
[{"$nulls":4},4,"扫描软探针测试模块\n1)\t★柔性探针与样品表面接触，拖曳移动，等距测试\n2)\t探针直径：20um\n3)\t探针与样品表面接触压力：2.55x104Nm-2\n4)\t探针尖端与样品间控制的距离:<3um\n5)\t探针材料：PET"]
[{"$nulls":4},5,"配件\n1)\t计算机：Dell笔记本电脑，主流配置 \n2)\t彩色探针成像系统：像素：795x596，8英寸彩色TFT显示屏"]
[7,"动态热机械分析仪","套",1,1,"动态力最大力值：≥30N"]
[{"$nulls":4},2,"静态力最大力值：≥30N"]
[{"$nulls":4},3,"力值分辨率：≤0.01mN"]
[{"$nulls":4},4,"位移分辨率：≤1nm"]
[{"$nulls":4},5,"最大静态位移：≥20mm"]
[{"$nulls":4},6,"最大动态振幅：≥2mm"]
[{"$nulls":4},7,"Tgδ灵敏度≤0.00001"]
[{"$nulls":4},8,"样品夹具：软件可识别各种类型，无需手动选择"]
[{"$nulls":4},9,"温度范围：-100~600℃"]
[{"$nulls":4},10,"制冷方式：液氮制冷"]
[{"$nulls":4},11,"升降温速率：≥40K/min"]
[{"$nulls":4},12,"模量范围：0.00006 … 10"]
[{"$nulls":4},13,"频率范围：0.01 … 150 Hz"]
[{"$nulls":4},14,"样品种类：固体、薄膜、纤维"]
[{"$nulls":4},15,"具有可扩展性，可以进行不同气氛或水蒸汽实验"]
[{"$nulls":4},16,"位移传感器：光电位移传感器"]
[8,"振动样品磁强计","台",1,1,"1 磁场部分\n1.1 电磁铁产生磁场，电磁铁需采用水冷方式，电磁铁电源采用风冷方式，工作稳定可靠；\n1.2 电磁铁的气隙需可调，最大可用样品空间不小于10 mm，且最大磁场不小于2.8T；最小可用样品空间不低于3.5mm，且最大磁场不小于3T；配合变温选件使用时，最大磁场不小于2.4T；\n1.3 磁场精度不低于读数1%或量程0.05%；\n1.4 磁场分辨率不低于1 uT；\n1.5 扫场速度不低于0.5 T/s\n1.6 系统需配备高精度高斯计一台，磁场测量量程-3.3T-3.3T，分辨率0.1uT，具备Gs和mT单位切换，最大最小磁场捕捉，磁场校准清零等功能；\n1.7 系统需安装有霍尔传感器，能实现实时测量当前磁场并配合高斯计与磁铁电源行程闭环磁场控制，霍尔传感器需集成在采样线圈上不占用样品空间；\n1.8 磁场闭环控制稳定性不低于+/-10 uT。"]
[{"$nulls":4},2,"2 磁矩测量部分\n2.1 在直径3.5 mm样品空间内，10秒/点采样速率下，磁矩测量噪声不高于45 nemu；\n2.2 在10 mm样品空间内，10秒/点采样速率下，磁矩测量噪声不高于62 nemu；\n2.3 磁矩测量灵敏度不高于45nemu\n2.4 磁矩测量动态范围不小于45 nemu～1000 emu；\n2.5 样品和校准标样的形状和大小一致情况下磁矩测量准确度不低于+/-1%；；\n2.6 磁矩测量重复性不低于+/-0.5%；\n2.7 磁矩测量稳定性不低于全量程+/-0.05%。"]
[{"$nulls":4},3,"3 振动头部分\n3.1 振动头需具备360度旋转功能，旋转范围不低于+/-360度，角度分辨率不低于0.002度，转角精度不低于+/-0.2度；\n3.2 振动头采用非电动升降设计，提高设备整体运行稳定性，且能实现振动头快捷水平放倒，方便拆装样品杆更换样品；\n3.3 振动头振幅需固定为3.4mm，振动频率为80Hz；\n3.4 振动头需采用激光位移传感器测振，振幅分辨率优于0.05微米；\n3.5 振幅稳定性不低于3.4mm振幅峰峰值（4小时）万分之五。"]
[{"$nulls":4},4,"4 样品杆测试套装\n4.1 需配备不少于20根样品杆，可适配粉末、颗粒、薄膜、液体、片材和块材等各类型样品测试；\n4.2 样品杆需采用石英材质；\n4.3 面内底部装样样品杆不少于5根，可适配薄膜和片材样品，至少2根样品杆可兼容5mm及以下薄膜样品，3根样品杆可兼容8mm及以下薄膜样品；\n4.4 垂直侧向装样样品杆不少于5根，可适配薄膜和片材样品，至少2根样品杆可兼容5mm及以下薄膜样品，3根样品杆可兼容8mm及以下薄膜样品；\n4.5 多功能一体式底部装样样品杆不少于10根，样品杆可通过装载液体样品仓、粉末块体样品仓完成多种类型样品的测试；\n4.6 液体样品仓不少于10个；\n4.7 粉末块体样品仓不少于10个。"]
[{"$nulls":4},5,"5 高低温变温测试选件\n5.1 高低温变温测试选件需采用一体化设计，即使用一个配件可实现90～950K连续自动变温测试，测试中途无需更换配件；\n5.2 高低温变温测试选件需采用气氛保护设计而非真空夹层设计，无需使用机械泵或其他类型抽真空设备维持腔体真空；\n5.3 变温测试选件降温时间不长于15分钟，升温时间不长于3分钟；\n5.4 变温测试选件需配备气体控制器一台，可自动实现低温氮气与高温氩气切换，实现连续变温测试；\n5.5 变温测试选件需配备高精度温控仪一台，温度分辨率不低于0.01K，110K~950K范围内温度稳定性优于+/-0.3K；\n5.6 选件需配备30升液氮杜瓦一台、液氮传输管线一根、氮气、氩气气管、气瓶接头及压力表各一套。"]
[{"$nulls":4},6,"6 测试软件部分\n6.1 具备磁场手动设置功能，包括反馈调节以及分布扫描；具备电磁铁过载以及超温保护报警功能；具备测试配置参数自动保存功能；终身使用权限；\n6.2 具备磁化曲线、磁滞回线、退磁曲线、升温曲线、降温曲线等数据自动拟合与数据导出功能；\n6.3 具备接入人工智能大模型功能，针对自旋芯片TMR隧道结反转检测结果可通过人工智能大模型一键给出专业分析及优化建议；\n6.4 测试软件支持电学输运测试升级拓展功能，可拓展磁电阻、脉冲电阻、二次谐波测试、SOT测试等测试序列；\n6.4 测试软件支持磁光克尔测试升级拓展功能。"]
[9,"真空手套箱","套",1,1,"1.1 三个不锈钢箱体，304 不锈钢，厚度 3mm；\n1.2.可拆卸的钢化玻璃视窗，钢化玻璃厚度8mm，视窗与箱体之间的密封使用双层密封微负压密封，提供第三方证明文件\n1.3 铝合金手套口（由实心棒材加工而成，原色氧化）。\n1.4 ≥6手套口配有抽真空功能，可以吸附自动吸附手套。（提供实物图片）\n1.5.箱体照明：可以手动开关，可以自动开关。\n1.6 四个除尘模块\n1.7 两台减震模块"]
[{"$nulls":4},2,"2.过渡舱\n2.1两个大过渡仓，可拆卸，尺寸：≤Φ370×600mm，通过在触摸屏上点触启动按键，过渡舱可自动完成多次抽充程序。\n2.2 2个便捷型小过渡仓，焊接在箱体上，尺寸：Φ150×300mm，小过渡舱门杠杆密封，易操作，不接受卡扣按压式小仓门。\n2.3.12个加热系统，自动控制升温。"]
[{"$nulls":4},3,"3.净化系统\n3.1高效气体纯化化系统：氧气和水的吸附量分别为60L和2kg。\n3.2.循环能力：集成风机流量≤60m3，安装在密闭的不锈钢容器内，不锈钢容器采用全焊接方式制作，密封性能好。\n△3.3。循环方式：循环根据设定指标，自动开启和关闭，不接受变频。（提供第三方证明文件）"]
[{"$nulls":4},4,"4.控制系统\n4.1 1套控制系统由 PLC和7’彩色触摸屏组成，用户友好的中英文操作界面。\n△4.2可手动监测手套箱泄漏率：设定手动监测，PLC将根据用户的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标。这样能及时发现破损的手套和密封条等情况，并提供证明资料文件。"]
[{"$nulls":4},5,"5.技术指标\n5.1泄露率﹤0.001vol%/h\n5.2 H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm  "]
[{"$nulls":4},6,"6.其它附件\n6.1  真空泵：流量12m3/h，极限真空2×10-3mbar，配油污过滤器。\n6.2 氧分析仪：燃料电池，不接受ZrO2传感器材质探头），量程：0-1000ppm，精度0.2ppm（提供探头检测报告,并提供宣传册资料）。\n6.3 水分析仪：不接受P2O5传感器材质探头，量程：-100至20露点，屏幕上面ppm和露点只有切换（提供探头检测报告，提供探头检测报告,并提供宣传册资料）。"]
[10,"液质联用仪","台",1,1,"1：工作条件"]
[{"$nulls":4},1.1,"1.1 电源电压:220 V±10%"]
[{"$nulls":4},1.2,"1.2 温度:18℃～28℃"]
[{"$nulls":4},1.3,"1.3 湿度:40%～70%"]
[{"$nulls":4},2,"2：液相色谱部分"]
[{"$nulls":4},2.1,"2.1 系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；"]
[{"$nulls":5},"Nexera 系列"]
[{"$nulls":4},2.2,"2.2二元梯度高压泵（LC-30A）"]
[{"$nulls":4},"2.2.1","2.2.1流速范围： 0.001-10.000mL/min（*）"]
[{"$nulls":4},"2.2.2","流速准确度： ≤1%"]
[{"$nulls":4},"2.2.3","流速精密度： ≤0.062%（*）"]
[{"$nulls":4},"2.2.4","梯度变化步进： 0.1%"]
[{"$nulls":4},"2.2.5","最高耐压：≥18000psi(*)"]
[{"$nulls":4},"2.2.6","泵头清洗：自动标配"]
[{"$nulls":4},"2.2.7","组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统"]
[{"$nulls":4},2.2,"二元梯度高压泵（LC-20AXR）"]
[{"$nulls":4},"2.2.1","流速范围： 0.001-5.000mL/min（*）"]
[{"$nulls":4},"2.2.2","流速准确度： ≤1%"]
[{"$nulls":4},"2.2.3","流速精密度： ≤0.062%（*）"]
[{"$nulls":4},"2.2.4","梯度变化步进： 0.1%"]
[{"$nulls":4},"2.2.5","最高耐压：≥9000psi(*)"]
[{"$nulls":4},"2.2.6","泵头清洗：自动标配"]
[{"$nulls":4},"2.2.7","组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统"]
[{"$nulls":4},2.3,"在线脱气机"]
[{"$nulls":4},"2.3.1","真空脱气流路数：≥3路（5路）"]
[{"$nulls":4},2.4,"可降温型自动进样器"]
[{"$nulls":4},"2.4.1","样品盘容量： 1.5ml样品瓶大于110位（30ACMP≥320）"]
[{"$nulls":4},"2.4.2","进样范围： 0.1~50μL"]
[{"$nulls":4},"2.4.3","进样准确度： ≤±1%"]
[{"$nulls":4},"2.4.4","进样针清洗：自动（标配），可选清洗液3种以上(*)"]
[{"$nulls":4},"2.4.5","温度控制：4-40℃"]
[{"$nulls":4},"2.4.6","最大耐压：18000psi(*)"]
[{"$nulls":4},"2.4.7","进样精度：0.25 % RSD以下"]
[{"$nulls":4},"2.4.8","交叉污染：咖啡因0.0015%以下（5µL进样,无清洗）(*)"]
[{"$nulls":4},"2.4.9 ","进样速度：（30AC）进样速度： 11秒完成10μL进样\n    （30ACMP）进样速度： 9秒完成10μL进样"]
[{"$nulls":4},2.5,"可降温型柱温箱"]
[{"$nulls":4},"2.5.1","控温范围: （CTO-20A）温度控制范围: (室温+10) ℃~80℃\n（CTO-20AC）温度控制范围: (室温-10) ℃~80℃\n（CTO-30A）温度控制范围: (室温+10) ℃~140℃"]
[{"$nulls":4},"2.5.2","控温准确度 ±0. 5℃"]
[{"$nulls":4},"2.5.3","柱容量：可放置5根4.6* 300mm的色谱柱(*)"]
[{"$nulls":4},2.6,"高压切换阀"]
[{"$nulls":4},"2.6.1","阀类型：2位6通高压阀(*)"]
[{"$nulls":4},"2.6.2","最大耐压：大于5000psi(*)"]
[{"$nulls":4},"2.6.3","内径：0.3mm"]
[{"$nulls":4},"2.6.4 ","PH范围: pH1-pH10"]
[{"$nulls":4},2.7,"二极管阵列检测器"]
[{"$nulls":4},"2.7.1","波长范围190~650nm或更宽"]
[{"$nulls":4},"2.7.2","二极管单元数 ≥1024*"]
[{"$nulls":4},"2.7.3","波长准确度: ≤1nm"]
[{"$nulls":4},"2.7.4","基线噪音: ≤0.25×10-5AU"]
[{"$nulls":4},"2.7.5","漂移: ≤0.55×10-3AU/h （*）"]
[{"$nulls":4},"2.7.6","测量范围: >2.0AU"]
[{"$nulls":4},"2.7.7","检测器采样频率≥180Hz（*）"]
[{"$nulls":4},"2.7.8","同时监测波长个数： 16个（*）"]
[{"$nulls":4},"2.7.9 ","通池温设置范围：工作站设置，9～50℃（*）"]
[{"$nulls":4},3,"质谱部分"]
[{"$nulls":4},3.1,"质量范围m/z：2-2000"]
[{"$nulls":4},3.2,"灵敏度："]
[{"$nulls":4},"3.2.1 ","ESI源正离子方式：1pg 利血平 SIM m/z609，信噪比S/N >350:1（RMS）（*）（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）\n或增加  *ESI源正离子方式：500fg 利血平 SIM m/z609，仪器检出限IDL<100fg（提供权威第三方机构仪器检测证书作为灵敏度证明文件）"]
[{"$nulls":4},"3.2.2 ","ESI源正离子方式：100pg 磺胺二甲氧嘧啶 SIM m/z311，信噪比S/N >5,000:1（RMS）（*）（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）"]
[{"$nulls":4},"3.2.3 ","ESI源负离子方式：20pg 对硝基苯酚 SIM m/z138，信噪比S/N >600:1（*）\n或增加  *ESI源负离子方式：500fg 氯霉素 SIM m/z321，仪器检出限IDL<100fg（提供权威第三方机构仪器检测证书作为灵敏度证明文件）"]
[{"$nulls":4},"3.2.4 ","APCI正离子方式：10ng 苯乙酮 SIM m/z121，信噪比S/N >2500:1（*）"]
[{"$nulls":4},"3.3.1","重复性：利血平，SIM m/z609，1μg/L，进样1μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%"]
[{"$nulls":4},"3.3.2","重复性：磺胺二甲氧嘧啶, SIM m/z311，10μg/L，进样10μL ，6次重复进样，RSD ≤ 2%"]
[{"$nulls":4},3.4,"质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u（*）"]
[{"$nulls":4},3.5,"质量准确性：样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u（*）"]
[{"$nulls":4},3.6,"质谱扫描速度:大于13000 u/sec（*）"]
[{"$nulls":4},3.7,"正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集（*）"]
[{"$nulls":4},3.8," 质量稳定性: ≤0.1u /24hr；"]
[{"$nulls":4},3.9," MS数据采集模式：全扫描，轮廓扫描，选择离子监测。"]
[{"$nulls":4},3.1," SCAN通道数量：不少于1000个事件"]
[{"$nulls":4},3.11," SIM通道数量：不少于1000个事件，每个事件32个通道"]
[{"$nulls":4},3.12,"离子源："]
[{"$nulls":4},"3.12.1"," 标配加热复合离子源，同时具备ESI和APCI功能，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。（*）"]
[{"$nulls":4},"3.12.2","离子源流速范围： 1μL/min～2500μL/min；"]
[{"$nulls":4},"3.12.3"," 离子源温度：最高500°C"]
[{"$nulls":4},3.13,"质量分析器：单四极杆型质量分析器，全金属四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。"]
[{"$nulls":4},3.14,"高灵敏度检测器：具有离轴转换打拿极的电子倍增器，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。"]
[{"$nulls":4},"3.15.1","质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。"]
[{"$nulls":4},"3.15.2","全自动调谐液输送系统：配有独立的副离子源和全自动调谐液输送系统，无需手动连接调谐液输送管路，只需通过软件即可操作。（*）"]
[{"$nulls":4},3.16,"快速启动能力：从电源关闭状态到启动真空泵后不超过10min即可开始质谱数据采集。（*）"]
[{"$nulls":4},"3.17.1","质谱操作软件：支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，全中文软件（可根据计算机操作系统语言自动适配质谱软件语言），提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；具有自动校正和全自动分析功能。"]
[{"$nulls":4},"3.17.2 ","开放式访问软件：无需编辑设定仪器参数，快速开展分析工作，并可远程直接查看并确认分析结果的开放式访问软件。具有用户权限管理功能，且无需在远程客户端PC上安装任何软件。（注：OpenSolution，选配）"]
[{"$nulls":4},3.18,"色谱质谱数据合并显示功能：在液相紫外色谱图上同时显示质谱的质量数信息，一目了然，准确判断无紫外吸收化合物的位置。（*）"]
[{"$nulls":4},3.19,"质谱软件报告可全中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。"]
[{"$nulls":4},3.2,"自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。"]
[11,"气质联用仪","台",1,null,"技术指标："]
[{"$nulls":4},1,"工作条件"]
[{"$nulls":4},1.1,"温度：15˚C-35˚C；"]
[{"$nulls":4},1.2,"湿度：5-95%；"]
[{"$nulls":4},1.3,"电压：220V±10%"]
[{"$nulls":4},2,"基本性能"]
[{"$nulls":4},2.1,"质量数范围: 1.5 ～ 1090 u"]
[{"$nulls":4},2.2,"灵敏度: EI Scan(氦气）：1pg，八氟萘OFN ，m/z 272，S/N ≥ 2000；\nEI Scan（氢气）：1pg，八氟萘OFN，m/z 272，S/N≥300；可选配NCI、PCI等离子源；"]
[{"$nulls":4},2.3,"最大扫描速度：20,000 u/sec"]
[{"$nulls":4},3,"柱温箱"]
[{"$nulls":4},3.1,"温度：室温以上2℃-450℃"]
[{"$nulls":4},3.2,"程序升温：32阶33平台，可程序降温；"]
[{"$nulls":4},3.3,"柱箱最高升温速率± 250℃/min，支持程序降温（无需升级）；"]
[{"$nulls":4},3.4,"温度设定精度：0.1℃；"]
[{"$nulls":4},3.5,"控温精度：0.01℃"]
[{"$nulls":4},3.6,"温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃"]
[{"$nulls":4},3.7,"冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s）"]
[{"$nulls":4},3.8,"最大运行时间：9999.99分钟"]
[{"$nulls":4},3.9,"气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。"]
[{"$nulls":4},3.1,"主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。"]
[{"$nulls":4},3.11,"主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。"]
[{"$nulls":4},3.12,"主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。"]
[{"$nulls":4},3.13,"柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。"]
[{"$nulls":4},3.14,"具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。"]
[{"$nulls":4},3.15,"柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。"]
[{"$nulls":4},3.16,"气相色谱与质谱须相同品牌。"]
[{"$nulls":4},4,"流路系统"]
[{"$nulls":4},4.1,"支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。"]
[{"$nulls":4},4.2,"两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。"]
[{"$nulls":4},4.3,"具有室温补偿和自动环境补偿功能。"]
[{"$nulls":4},4.4,"具有恒线速度控制功能。"]
[{"$nulls":4},4.5,"支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。"]
[{"$nulls":4},4.6,"可配合Twin Line System双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。"]
[{"$nulls":4},5,"分流/不分流进样口  "]
[{"$nulls":4},5.1,"最高温度450°C；"]
[{"$nulls":4},5.2,"压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定"]
[{"$nulls":4},5.3,"配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能"]
[{"$nulls":4},5.4,"支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能"]
[{"$nulls":4},5.5,"压力设定范围：0 ～ 1035kPa"]
[{"$nulls":4},5.6,"压力控制精度：0.001psi"]
[{"$nulls":4},5.7,"压力程序的阶数：7"]
[{"$nulls":4},5.8,"分流比设定范围：0 ～ 9999.9"]
[{"$nulls":4},5.9,"流量设定范围：0 ～ 1300mL/min"]
[{"$nulls":4},5.1,"仪器主机最多可同时安装使用3个SPL进样口。"]
[{"$nulls":4},6,"液体自动进样器"]
[{"$nulls":4},6.1,"样品位：≥150位样品盘"]
[{"$nulls":4},6.2,"交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)"]
[{"$nulls":4},6.3,"进样量范围：0.01~250uL，10uL注射器以0.1uL步进"]
[{"$nulls":4},6.4,"具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。"]
[{"$nulls":4},6.5,"可升级双塔双柱进样系统。"]
[{"$nulls":4},6.6,"可升级样品架冷却和加热功能。"]
[{"$nulls":4},6.7,"保留时间重复性：≤0.0008min"]
[{"$nulls":4},6.8,"峰面积重复性：<1% RSD"]
[{"$nulls":4},7,"质谱检测器"]
[{"$nulls":4},7.1,"离子源材质：专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源"]
[{"$nulls":4},7.2,"离子化能量：10 ～ 200eV"]
[{"$nulls":4},7.3,"离子源温度：140-350˚C；"]
[{"$nulls":4},7.4,"双灯丝设计，灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）"]
[{"$nulls":4},7.5,"GCMS 接口温度：50 ～ 350℃"]
[{"$nulls":4},7.6,"支持高灵敏度Smart EI/CI 复合离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和PCI质谱图；同时满足高灵敏度的EI模式下，实际目标物浓度10 ng/mL的痕量分析。"]
[{"$nulls":4},7.7,"PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。"]
[{"$nulls":4},7.8,"质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆；"]
[{"$nulls":4},7.9,"预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆有效避免主四极杆，以及检测器的污染；"]
[{"$nulls":4},7.1,"四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性；"]
[{"$nulls":4},7.11,"扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模"]
[{"$nulls":4},7.12,"IDL（高速扫描Scan）：  IDL ≤500fg（1pg，OFN，8次连续进样，m/z272，扫描速度20,000 u/sec）"]
[{"$nulls":4},7.13,"分辨率：单位分辨率"]
[{"$nulls":4},7.14,"质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)"]
[{"$nulls":4},7.15,"最大扫描速度：20000 u/sec (专利ASSPTM功能配合)"]
[{"$nulls":4},7.16,"分辨率：单位分辨率"]
[{"$nulls":4},7.17,"质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)"]
[{"$nulls":4},7.18,"二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。"]
[{"$nulls":4},7.19,"动态范围：8×106"]
[{"$nulls":4},{"v":7.2,"d":"7.20"},"真空系统高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，200L/sec +200L/sec"]
[{"$nulls":4},7.21,"柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱"]
[{"$nulls":4},7.22,"支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。"]
[{"$nulls":4},7.23,"支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。须提供氮气、氢气作为载气的应用文章证明。"]
[{"$nulls":4},7.24,"可选配无油机械泵：110L/min，适用于（EI/PCI/NCI全部机型）"]
[{"$nulls":4},8,"工作站软件及其他性能"]
[{"$nulls":4},8.1,"支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。"]
[{"$nulls":4},8.2,"具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。"]
[{"$nulls":4},8.3,"具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。"]
[{"$nulls":4},8.4,"8.4具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。"]
[{"$nulls":4},8.5,"GCMS Solution可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。"]
[{"$nulls":4},8.6,"GCMS Solution具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。"]
[{"$nulls":4},8.7,"支持“Easy Stop”无须停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”图标式导引功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。"]
[{"$nulls":4},8.8,"快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。\n支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。须提供软件界面截图证明"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"v":150000,"d":"150,000"},null,{"v":150000,"d":"150,000"},{"v":150000,"d":"150,000"}]
[{"v":100000,"d":"100,000"},null,{"v":100000,"d":"100,000"},{"v":100000,"d":"100,000"}]
[{"v":110000,"d":"110,000"},null,{"v":110000,"d":"110,000"}]
[{"v":330000,"d":"330,000"}]
[{"v":65000,"d":"65,000"}]
[{"v":15000,"d":"15,000"}]
[{"v":180000,"d":"180,000"},null,{"v":180000,"d":"180,000"},{"v":180000,"d":"180,000"}]
[{"v":95000,"d":"95,000"},null,{"v":95000,"d":"95,000"},{"v":180000,"d":"180,000"}]